# Załącznik Nr .......................

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Przedmiot:        UNIWERSALNY APARAT RTG

Typ aparatu:     .............................................................................................................................................................................

Producent:       .............................................................................................................................................................................

Rok produkcji aparatu    ( wymagany 2006)..........................................................................................................................

| LP | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Generator |  |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości | Tak ≥ 100 kHz |  | - |
| 2 | Moc generatora | ≥ 50 kW |  | Wartość najwyższa spośród oferowanych -5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3 | Zakres dostępnych nastaw napięcia dla radiografii | ≥ 40 – 150 kV |  | - |
| 4 | Zakres dostępnych nastaw napięcia dla skopii | ≥ 40 – 110 kV |  | - |
| 5 | Zakres dostępnych nastaw mAs | ≥ 0,5 – 800 mAs z możliwością ograniczenia do 600 mAs |  | - |
| 6 | Max wartość prądu anodowego | ≥ 800 mA |  | Wartość najwyższa spośród oferowanych -5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 7 | Automatyka zdjęciowa | Tak |  | - |
| 8 | Automatyka prześwietleniowa | Tak |  | - |
| 9 | Programy anatomiczne | ≥ 250 |  | - |
| 10 | Skopia pulsowa | Tak podać częstość pulsów |  | - |
| 11 | System prezentacji na konsoli generatora oraz wydruku na drukarce podstawowych parametrów ekspozycyjnych | TAK prezentacja i wydruk wartości co najmniej podstawowych parametrów ekspozycyjnych kV, mA, s. |  | - |
| II | Lampa rentgenowska |  |
| 1 | Szybkość wirowania anody | ≥ 3000 obr/min |  | - |
| 2 | Wymiar małego ogniska | ≤ 0,6 mm |  | Wartość najniższa spośród oferowanych -5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 3 | Wymiar dużego ogniska | ≤ 1,2 mm |  | Wartość najnizsza spośród oferowanych -5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4 | Moc małego ogniska | ≥ 22 kW |  | Wartość najwyższa spośród oferowanych -5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 5 | Moc dużego ogniska | ≥ 50 kW |  | Wartość najwyższa spośród oferowanych -5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 6 | Pojemność cieplna anody | ≥ 400 kHU |  | - |
| 7 | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1600 kHU |  | - |
| III | Uniwersalna ścianka diagnostyczna |  |
| 1 | Zakres pochylania ścianki | ≥ + 900/- 170 |  | Wartość najwyższa spośród oferowanych -5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2 | Długość blatu stołu | ≥ 220 cm |  | - |
| 3 | Szerokość blatu stołu | ≥ 80 cm |  | - |
| 4 | Minimalna wysokość płaskiej płyty pacjenta od podłogi | ≤ 86 cm |  | - |
| 5 | Zakres ruchu kolumny z rentgenowskim wzmacniaczem obrazu oraz lampą rtg | ≥ 135 cm |  | - |
| 6 | Prędkość ruchu kolumny z rentgenowskim wzmacniaczem obrazu oraz lampą rtg | Regulowana płynnie przez operatora w zakresie ≥ 0 – 10 cm/sek |  | - |
| 7 | Maksymalny zakres badania bez przemieszczania pacjenta | ≥ 180 cm |  | - |
| 8 | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta | ≥ 30 cm |  | - |
| 9 | Współczynnik pochłaniania promieniowania przez płytę pacjenta | ≤ 0,8 mmAl |  | - |
| 10 | Zakres ciągłej, motorowej zmiany odległości ognisko-film | ≥ 115 / 150 cm |  | - |
| 11 | Odległość film-płaska płyta pacjenta | ≤ 80 mm |  | - |
| 12 | Odległość wzmacniacz obrazu – płaska płyta pacjenta | ≤ 120 mm |  | - |
| 13 | Czas przełączania ze skopii na zdjęcie | ≤ 1.1 sek |  | Wartość najniższa spośród oferowanych -5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 14 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie blatu stołu | ≥ 135 kg |  | - |
| 15 | Wyzwalanie skopii oraz ekspozycji z pulpitu w sterowni oraz wyłącznikiem nożnym w pomieszczeniu badań | Tak |  | - |
| 16 | Automatyczny dobór pola kolimacji do formatu detektora | Tak |  | - |
| 17 | Obsługa kaset o wymiarach standardowych od 18x24 cm do 35x43 cm z możliwością podziału min na 4 obrazy | Tak |  | - |
| 18 | Automatyczne centrowanie kasety po jej załadowaniu | Tak |  | - |
| 19 | Projekcje skośne pod kątem  40 z korekcją paralaksy | Tak |  | - |
| 20 | Zakres obrotu kołpaka z lampą rtg do zdjęć poza ścianką | ≥ +1800 / -1800 |  | - |
| 21 | Kratka przeciwrozproszeniowa | Ruchoma, o współczynniku wypełnienia ≥ 40 l/cm |  | - |
| 22 | Komora pomiarowa systemu automatyki zdjęciowej | Tak |  | - |
| 23 | Pozycjonowanie ścianki (sterowanie wszystkich ruchów) bezpośrednio z pulpitu przy ściance oraz z konsoli w sterowni | Tak |  | - |
| 24 | Zdalnie sterowany ucisk z płynną regulacją siły ucisku | Tak /Nie podać |  | - |
| 25 | Tomografia liniowa elektroniczna | Tak/Nie podać |  | - |
| 26 | Programy badań warstwowych TOMO; min 3 kąty i min 2 prędkości dla każdego kąta | Tak/Nie podać |  | - |
| IV | Tor wizyjny |  |
| 1 | Średnica wzmacniacza obrazu | ≥ 9 cali |  | Wartość najwyższa spośród oferowanych -5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 2 | Min 3 pola wzmacniacza obrazu | Tak, podać wielkość pól |  | - |
| 3 | Kamera typu CCD | Tak podać rozdzielczość matrycy kamery |  | Wartość najwyższa spośród oferowanych -5 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej |
| 4 | Monitor przy konsoli operatora | Tak |  | - |
| 5 | Przekątna ekranu monitora | ≥ 43 cm |  | - |
| 6 | Zatrzymanie ostatniego obrazu (LIH) | Tak |  | - |
| V | Wyposażenie dodatkowe |
| 1 | Zestaw do komunikacji głosowej pomiędzy sterownią a pomieszczeniem badań | Tak |  | - |
| 2 | Statyw do zdjęć odległościowych wyposażony w ruchomą kratkę przeciwrozproszeniową i komorę pomiarową systemu automatyki zdjęciowej | Tak |  |  |

### Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć: oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

....................................

( pieczątka i podpis wykonawcy )