##### ZAŁĄCZNIK NR 1 .1

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:  BAKTERIOBÓJCZE URZĄDZENIE PRZEPŁYWOWE DO DEZYNFEKCJI

POWIETRZA(lampy bakteriobójcze) -- sztuk 18 (14 przyściennych, 1

stojąca, 3 sufitowe)

Nazwa wykonawcy:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:2007

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary kopuły 1 120 x 220 x 130 mm ( + 10 mm ) | TAK |  |
|  | Wymiary: 1200 x 220 x 150 mm ( + 10 mm ) | TAK |  |
|  | Masa maksymalnie 9 kg | TAK |  |
|  | 2 promienniki UV-C o mocy 55 W każdy | TAK |  |
|  | Czas gwarantowanej 100% skuteczności działania promienników minimum 8 000 h | TAK |  |
|  | Licznik cyfrowy z mikro-procesorem do pomiaru czasu pracy promienników z 4 polowym wyświetlaczem LED oraz akustyczna sygnalizacją momentu wymiany promiennika. | TAK |  |
|  | Promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm | TAK |  |
|  | Wydajność wentylatora od 190 do 200 m³ / h | TAK |  |
|  | Dezynfekowana kubatura 45 - 90 m³ | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Pobór mocy maksymalnie 115 VA | TAK |  |
|  | Rodzaj pracy - ciągły | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej Powierzchnie lampy odporne na środki dezynfekcyjne, promieniowanie UV | TAK |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY