ZAŁĄCZNIK NR  2.9

Przedmiot zamówienia: DOPOSAŻENIE DO DIATERMII  CHIRURGICZNEJ  „LIGASURE”

Nazwa oferenta

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat z wyjściami: monopolarnym i bipolarnym; mikroprocesorowy, automatyczne sterowanie mocą wyjściową systemem Instant Response lub równoważny /opisać/ | TAK |  |  |
| 2. | Wyjście monopolarne. | TAK |  |  |
| 3. | Wyjście bipolarne. | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość aktywacji ręcznej i nożnej z tego samego wyjścia monopolarnego | TAK |  |  |
| 5. | Cyfrowe wyświetlacze mocy rzeczywistej w Watach dla monopolarnych i bipolarnych trybów pracy | TAK |  |  |
| 6. | Skokowa regulacja mocy z krokiem zmiennym co 1, 5, 10 W odpowiednio dla zakresów mocy do 40 W, 45-100 W i powyżej 100W | TAK |  |  |
| 7. | Aparat uniwersalnie dostosowany do współpracy z zestawami laparoskopowymi innych producentów. | TAK |  |  |
| 8. | Możliwość współpracy z przystawką argonową ze wspomaganiem cięcia i koagulacji | TAK |  |  |
| 9. | Auto-test po włączeniu | TAK |  |  |
| 10. | Układ kontroli kontaktu elektrody neutralnej funkcjonujący niezależnie od kierunku jej ułożenia, sygnalizacja wizualna obecności elektrody neutralnej dwudzielnej | TAK |  |  |
| 11. | Alarm wizualny i akustyczny oraz odłączenie mocy w przypadku niewystarczającego kontaktu elektrody biernej. | TAK |  |  |
| 12. | Sygnalizacja wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu (kod cyfrowy) | TAK |  |  |
| 13. | Brak możliwości aktywacji wadliwie funkcjonującego aparatu. | TAK |  |  |
| 14. | Automatyczne dostosowanie natężenia mocy do różnych parametrów impedancji tkanki | TAK |  |  |
| 15. | Możliwość regulacji natężenia dźwiękowego bez możliwości całkowitego wyciszenia | TAK |  |  |
| 16. | Możliwość użycia w procedurach TUR i TUEVP i laparoskopii | TAK |  |  |
| 17. | Aparat wyposażony w międzynarodowy standard połączeń i odprowadzeń | TAK |  |  |
| 18. | Zewnętrzne złącze szeregowe typu RS232 do transmisji danych serwisowych i cyfrowych | TAK |  |  |
| 19. | Wyjście włącznika nożnego do obsługi wyjść monopolarnych na panelu frontowym aparatu |  |  |  |
| 20. | Układ kontroli błędu dawki | TAK |  |  |
| 21. | Moc max cięcia czystego | min. 300 W dla 300 Ω |  |  |
| 22. | Moc cięcia mieszanego | min. 200 W dla 300 Ω |  |  |
| 23. | Częstotliwość podstawowa prądu wyjściowego | Max.400 kHz |  |  |
| 24. | Koagulacja kontaktowa min. 3 typy | TAK |  |  |
| 25. | Koagulacja natryskowa min. 2 typy | TAK |  |  |
| 26. | Moc max ( wszystkie tryby) | Min. 120 W |  |  |
| 27. | Częstotliwość podstawowa prądu wyjściowego wszystkich trybów koagulacji monopolarnej | Max.500 kHz |  |  |
| 28. | Aktywacja ręczna i nozna | TAK |  |  |
| 29. | Moc max | Min. 70 W |  |  |
| 30. | Częstotliwość prądu wyjściowego | Max.500 kHz |  |  |
| 31. | Aktywacja nożna | TAK |  |  |
| 32. | Narzędzie jednorazowego użytku trwale zespalające pęczki tkankowe i naczynia o średnicy do 7 mm włącznie, bez konieczności preparowania, o długości 16-17 cm, wygięciu szczęk 15-16 stopni i szerokości uszczelnienia 1-3 mm, kompatybilne z diatermią VALLEYLAB LIGASURE – 20 szt. | TAK/ podać nr katalogowy |  |  |
| 33. | Nakładka na klem wielorazowy do zespalania pęczków tkankowych i naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, bez konieczności preparowania, o długości 16-17 cm, wygięciu szczęk 15-16 stopni i szerokości uszczelnienia 1-3 mm, kompatybilne z diatermią VALLEYLAB LIGASURE – 10 szt. | TAK/ podać nr katalogowy |  |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach

### informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY