Załącznik NR 2.3

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

## Przedmiot zamówienia : DEFIBRYLATOR - szt. 2

Nazwa Wykonawcy :

Producent :

Nazwa i typ :

Rok produkcji (podać):

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagana wartość | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator |  |  |  |
| 1 | Zasilanie |  |  |  |
|  | bateryjne/akumulatorowe i sieciowe | Tak |  |  |
|  | ilość baterii i ich pojemność (Ah) | Podać |  |  |
|  | średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) | > 1 godz | 0-10 pkt. |  |
|  | Ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z baterii | >80 | 0-10 pkt. |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 220 V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |  |
| 2 | Funkcje / cechy |  |  |  |
|  | urządzenie przenośne , podać | Tak. Opisać |  |  |
|  | ciężar monitora z możliwością defibrylacji | Poniżej 10 kg | 0-10 pkt. |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i komendy głosowe) | Tak |  |  |
| 3 | Monitorowanie funkcji życiowych : EKG |  |  |  |
|  | ilość kanałów | 12 |  |  |
|  | analiza uniesienia odcinka S-T | Tak / Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | Tak |  |  |
| 4 | Monitorowanie funkcji życiowych : saturacja SpO2 |  |  |  |
|  | zakres pomiaru saturacji | Min. 1-100% |  |  |
|  | krzywa pletyzmograficzna na ekranie | Tak |  |  |
|  | czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | Tak |  |  |
| 5 | Monitorowanie funkcji życiowych : ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną NIBP |  |  |  |
|  | zakres pomiaru ciśnienia | Min. 40 – 210 mm Hg |  |  |
|  | pomiar ręczny i automatyczny | Tak |  |  |
|  | dwa mankiety pomiarowe o różnych rozmiarach | Tak |  |  |
| 6 | Monitorowanie funkcji życiowych : stężenie CO2 w powietrzu wydychanym EtCO2 – kapnografia |  |  |  |
|  | zakres pomiaru | 0-99 mm Hg |  |  |
|  | możliwość monitorowania pacjentów intubowanych i nieintubowanych | Tak |  |  |
|  | zestawy pomiarowe | Tak 4 kpl. |  |  |
| 7 | Defibrylacja |  |  |  |
|  | łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | Tak |  |  |
|  | elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące | Tak |  |  |
|  | defibrylacja ręczna | Tak |  |  |
|  | defibrylacja półautomatyczna AED | Tak |  |  |
|  | zakres dostarczanej energii (J ) | Min. 5-200 J | Min0- max10 pkt (proporcjonalnie). |  |
|  | ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej | min. 20 | 0-10 pkt. |  |
|  | dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |  |
|  | kardiowersja | Tak |  |  |
| 8 | Stymulacja przezskórna serca |  |  |  |
|  | tryb stymulacji | Podać |  |  |
|  | zakres regulacji częstości impulsów stymulujących | Min. 50-150 |  |  |
|  | zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących (mA) | Min. 10-140 mA | 0-10 pkt. |  |
| 9 | Ekran |  |  |  |
|  | typ/rodzaj ekranu | EL lub kolorowy |  |  |
|  | przekątna ekranu | >5,5” | 0-10 pkt. |  |
| 10 | Alarmy |  |  |  |
|  | alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | Opisać |  |  |
| 11 | Drukarka |  |  |  |
|  | szerokość papieru | Min. 100 mm | 0-10 pkt. |  |
|  | ilość kanałów jednocześnie drukowanych | Min. 3 | 0-10 pkt. |  |
|  | prędkość przesuwu papieru | Podać |  |  |
| 12 | Inne wymagania |  |  |  |
|  | możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | Opisać |  |  |
|  | Możliwość teletransmisji danych do najbliższego ośrodka kardiologii inwazyjnej z podaniem odległości drogowej (km)od SZPZOZ w Wołominie | tak | Najdalej 0pkt- najbliżej 10 pkt |  |

- Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

....................................

( pieczątka i podpis wykonawcy )